## 软件需求
大类 | 需求编号 | 功能 | 子功能 | 需求内容
车机需求 | RJ0001 | 开机 | 开机按键 | 应有一个有明显展示开机状态的按键 点击开机键，开机按键上有指示灯（开机绿色的背光灯） 长按3s关机
|  |  | 开机logo及自检进度条 | 在不修改主程序的情况下，开机logo可通过独立的软件升级来切换显示不同的logo. 默认的logo为Rehand。
|  |  | 开机自检 | 开机需要有开机自检界面，自检界面上有公司logo及自检进度条
自检内容包含：软件环境、配置项、MCU通信、电机、推杆、传感器、初始化及外设连接等在启动时进行车灯和指示灯的自检，并确保其正常运行。
自检完成无系统错误进入待机界面
自检项故障，弹出提示“系统错误，错误码XXX”，此时R9应无法进入待机或进入待机界面但系统错误弹出界面无法关闭，不响应按键及摇杆
|  |  | 开机音乐 | 开机有开机音乐
|  |  | 开机时间 | 开机启动时间<5s（上电到进入待机界面时间）
|  |  | 开机灯 | 开机时屏幕亮，开机按键亮（亮绿灯），熄屏灯不灭（蓝灯） ；屏幕亮灯亮
系统故障时，1秒闪烁绿灯；灯与声音同步
|  |  | 触摸屏 | 触摸屏6寸，分辨率720*1440
|  |  | 待机界面 | 车机待机界面包含内容：轮椅模式、当前速度（速度等级、速度值）、电池电量、时间、蓝牙状态，速度等级调节设置按键、SOS、照明灯、导航及姿态切换及设置按钮
APP待机界面包含内容：轮椅模式、当前速度（速度等级、速度值）、电池电量、时间、蓝牙配对按钮，左、右专项按键、照明灯、喇叭按钮、轮椅方向控制按钮
待机界面上有状态展示，有如下状态展示： 电池电量展示、蓝牙连接状态、 左右转向灯亮灯、照明灯、喇叭等状态指示
待机界面上可以按的按键有四个状态：正常态 聚焦态 选中态 置灰态（某些功能状态下无法点击）
待机界面上可以按的按键有： 模式设置按键：有三种模式，默认Normal模式，点击循环切换成indoor、Outdoor、Normal模式 速度+/-按键：速度总共分五档，每按+增加一个档，最高五档，每按-降低一档，最低一档（道路模式最高速度12km/h) indoor模式：一档的速度范围：0~1.0km/h 二档的速度范围：0~2.0km/h 三档的速度范围：0~3.0km/h 四档的速度范围：0~3.9km/h 五档的速度范围：0~4.8km/h normal模式：一档的速度范围：0~1.0km/h 二档的速度范围：0~4.0km/h 三档的速度范围：0~6.6km/h 四档的速度范围：0~9.3km/h 五档的速度范围：0~12km/h outdoor模式：一档的速度范围：0~1.0km/h 二档的速度范围：0~4km/h 三档的速度范围：0~7km/h 四档的速度范围：0~10km/h 五档的速度范围：0~12km/h SOS：点击SOS可呼叫设置的紧急联络人；(一键呼叫家人或家庭医生，样机版本仅放一个按键不实现功能) 照明灯：点击照明灯，照明灯常亮，再次点击灭； 设置：点击进入设置界面，设置中可设置时间、待机界面是否显示时间、蓝牙设置、紧急联络人设置、查看轮椅状态等 导航：点击导航按钮进入导航界面 姿态切换：点击轮椅图标进入轮椅姿态选择切换界面，可左右滑动选择可切换姿态按钮，选中姿态后上方的大图至少有两个轮播的姿态图展示，可被调整的部位高亮闪动且有上下箭头闪动指示，姿态侧面有可调整姿态的+/-按键； 轮椅的七种姿态：正常态坐姿、椅背角度调节、座椅及椅背倾斜、座椅升降、腿托长度及角度调节（可单独调节）、躺平、站立（躺-->站；坐-->站）；
| RJ0002 |  | 硬按键 | 手柄上可以按的硬按键有： 360view按键：按压360View硬按键后进入360°的全景顶视视图，可点击车身的前/后/左/右边，视图分别切换到前/后/左/右摄像头拍摄的镜像；可局部放大也可缩小返回全景顶视视图。 喇叭：按压喇叭按键，喇叭响一次，松手即停； 左转向灯：按压左转向灯按键，左转向灯常亮，再次点击灭；左转向灯亮时，界面上左转向状态灯闪动； 右转向灯：按压右转向灯按键，右转向灯常亮，再次点击灭；右转向灯亮时，界面上右转向状态灯闪动； 双闪灯：同时按压左右转向灯按键，双闪灯常亮，再次点击灭；双闪灯亮时，界面上双闪状态灯闪动； 摇杆：开机状态下摇动摇杆可以对轮椅进行方向控制；
| RJ0003 | 关机 | 手动关机 | 开机状态下，按开/关机硬按键3s，手动关机
|  |  | 自动关机 | 静置30分钟自动关机
|  |  | 掉电保存 | 掉电保存的内容： 掉电前的机器状态：待机，行驶模式（室内、室外和道路） 配置信息：选择的模式和设置的参数 存储数据：掉电不影响机器中已有机器运行数据，应保存到掉电前那一刻的机器运行数据 日志：掉电应有日志
| RJ0004 | 设置 | 可调参数 | 可调参数设置： 允许用户根据个人需求调整轮椅的一些参数，如速度单位、屏幕亮度、日期、时间、蓝牙及摇杆设置。
|  |  | 日期设置 | 日期设置可手动调整（年、月、日调整）或联网的自动，调整的步长为1
|  |  | 时间设置 | 时间设置可手动调整（时、分调整）或联网的自动，调整的步长为1
|  |  | 亮度调节 | 亮度设置中，自动亮度功能为根据设备是否配备环境光组件来显示： 设备有环境光组件时，系统设置中显示自动亮度功能，用户可设置； 亮度默认为50%，可滑动调节，范围0~100%；若有环境光组件，则默认值为自动
|  |  | 速度单位设置 | 速度单位设置：kmh、mph，设置后待机界面上展示的速度单位随之变化（速度值只展示整数值） 单位换算：1 mph = 1.609344 kmh，1 kmh = 0.6213712 mph
|  |  | 蓝牙设置 | 蓝牙可打开或者关闭
打开后可与APP进行连接配对，配对成功后蓝牙设置界面展示连接的设备信息
| RJ0005 | 限制 | 速度限制 | 当座椅倾斜角度达到15度时，行驶速度会被自动降低至时速4公里以内 当座椅高度达到XX时，行驶速度会被自动降低至时速4公里以内，速度被限时屏幕上会有闪动的限速图标（karma使用小乌龟） 当电池电量低于20%时，弹出低电量警告，此时需要限制电动轮椅的速度，最高速度4km/h;
|  |  | 充电状态 | 轮椅处于充电状态时，充电状态有单独的UI展示 充电状态下，摇动控制杆无响应 此时只有灯和喇叭可以响应 充电状态，充电器的指示灯为橙色，充满电指示绿色
| RJ0006 | 电源管理 | 电量显示 | 待机界面上有电池电量的展示，电量等于或低于60%时展示为橙色电池电量有十个格子，每个格子代表10%的电量， 电量等于或低于20%时展示为红色 电量等于或者低于3个格子展示红色，30%<电量<=70%展示橙色，70<电量<=100%展示绿色；
|  |  | 电池信息 | 设置中有电池信息，点击电池信息，电池信息中站如下信息： 电池的使用时间， 屏幕上应有电池状态监测，包括电量和健康状态。 当电池电量低于20%时，弹出低电量警告，此时需要限制电动轮椅的速度，最高速度4km/h; | /
| RJ0007 | 其他 | 硬按键互斥 | 同时按住开机+设置按键，无法进入正常开机（permobil功能）
| RJ0008 | 报警 | 故障识别 | 故障识别,故障识别及语音提示
| RJ0009 | 影像存储 | 影响存储 | 需要保存一周内前后两个摄像头的影像数据
| RJ0010 | 推行模式 | 推行模式 | 使用手动机械式离合器锁定后，系统识别抱闸抱死，此时只能通过推行让轮椅移动。（希望可以做到实时识别，permobil目前是抱死后必须重启才能再次识别）
| RJ0011 | 障碍识别 | 障碍物识别 | 障碍识别做预警由用户选择， 基于四路超声波传感器，可检测识别障碍物，在轮椅90cm范围内识别到障碍，物轮椅暂停运动，此时应自动触发360影像且同时弹窗提示，由用户选择轮椅是否继续动
| RJ0012 | 防夹提醒 | 防夹提醒 | 基于背部底盘图像对比识别，若发现底盘上有与正常场景图不一样的东西，轮椅暂时停止运动，同时弹出防夹提醒（提醒界面上有当前拍摄的图片）以及由用于来选择轮椅是否继续运动或忽视； 选择忽视则轮椅继续运动，选择停止运动则轮椅停止运动。
| RJ0013 | 特定模式 | 特定模式 | 特定场景模式的保存 例如可保存至少三种特定场景模式：一定的高度+倾斜度+腿托高度等，可一键调节到常用场景下（例如吃饭、厨房、移动到床上前）的舒适状态
| RJ0014 | 升级 | 升级 | 可支持升级
| RJ0015 | 校准 | 校准 | 传感器校准： 摇杆校准，确保摇杆的准确度
| RJ0016 | 电机状态监控 | 电机状态监控 | 电机温度监测，
| RJ0017 | 日志 |  | 故障检测和报告： 在启动过程中进行自检，并在发现故障时提供详细的错误信息，检测运行过程中电动轮椅硬件和软件的错误。 记录日志，时间及故障内容（用故障码展示）
手机APP (移动端） | RJ0018 | 待机界面 | iOS APP | 蓝牙连接
需要有手机app图标和欢迎界面
待机界面上有6600的电量展示、模式、蓝牙连接状态（可点击蓝牙图标做轮椅车配对），喇叭、左/右转向灯及照明灯按键 有6600控制执行按钮，可控制6600的前进、后退及转向等 状态图：左右转向灯、照明灯、喇叭、双闪灯状态图
手机app远程操控时，不做速度设置，默认速度级别2
断开逻辑：在6600上的摇杆、触摸屏等操作，断开与APP的链接 app无操作十分钟自动断开
| RJ0019 | 蓝牙配对 |  | 点击蓝牙图标可配对轮椅，有搜索界面、连接状态界面（支持断开连接和连接新设备），连接成功5s自动返回待机主页