## Sheet1
ModBus寄存器表1 主机读取
编号 | 权限 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 说明
0 | 只读 | 0x0000 | 从设备ID默认：0x68 | uint16 | 开机通讯握手先读取从设备ID，若非0x68，报 ErrorID + Master Error 详见 表3《RehandR9_Error-Codes》
1 | 只读 | 0x0001 | 电池电量。 | uint16 | 电量以100为满电。百分比形式展示
2 | 只读 | 0x0002 | 充电状态 | uint16 ；0：未在充电 1：在充电 | 充电状态不可驾驶，界面显示充电状态，充电状态不可操控轮椅
3 | 只读 | 0x0003 | 时速。单位km/h | uint16 | 千米/小时 或 英里/小时 可设定显示单位，默认km/h； 实际速度为读取的数值除以 100 ；如125 则要显示 1.3Km/h（保留小数点后一位）
4 | 只读 | 0x0004 | 底盘M1离合器状态 | uint16 ;0：（M1 Brake Error!）push ; 1：（M1）Drive； | push：需要锁屏报错；drive：不处理；
5 | 只读 | 0x0005 | 轮椅运动状态： | uint16 | ui显示部件状态相关
|  |  | 1：静止 | 0x0001
|  |  | 2：直行 | 0x0002
|  |  | 3：后退 | 0x0003
|  |  | 4：原地左转 | 0x0004
|  |  | 5: 原地右转 | 0x0005
|  |  | 6：左前 | 0x0006
|  |  | 7：右前 | 0x0007
|  |  | 8：左后 | 0x0008
|  |  | 9：右后 | 0x0009
6 | 只读 | 0x0006 | 前侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 仅推送数据，360何时触发外包方需根据需求书自行开发，调试版暂缓
7 | 只读 | 0x0007 | 后侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 仅推送数据，360何时触发外包方需根据需求书自行开发，调试版暂缓
8 | 只读 | 0x0008 | 左侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 仅推送数据，360何时触发外包方需根据需求书自行开发，调试版暂缓
9 | 只读 | 0x0009 | 右侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 仅推送数据，360何时触发外包方需根据需求书自行开发，调试版暂缓
10 | 只读 | 0x000A | 摇杆数据X | int16 | 于UI界面摇杆设置项中显示
11 | 只读 | 0x000B | 摇杆数据Y | int16 | 于UI界面摇杆设置项中显示
12 | 只读 | 0x000C | 摇杆数据Z | int16 | 预留
13 | 只读 | 0x000D | 主灯-灯状态 | uint16； 0：关闭 1：打开 | 读取-UI显示高亮与否
14 | 只读 | 0x000E | 左转向灯-灯状态 | uint16； 0：关闭 1：打开 | 读取-UI显示高亮与否
15 | 只读 | 0x000F | 右转向灯-灯状态 | uint16； 0：关闭 1：打开 | 读取-UI显示高亮与否
16 | 只读 | 0x0010 | 座板举升/下降状态 | uint16； 0：静止 1：举升 2：下降 | 读取-UI显示高亮与否
17 | 只读 | 0x0011 | 靠背前/后倾状态 | uint16； 0：静止 1：前倾 2：后倾 | 读取-UI显示高亮与否
18 | 只读 | 0x0012 | 站立/坐下状态 | uint16； 0：静止 1：站立 2：坐下 | 读取-UI显示高亮与否
19 | 只读 | 0x0013 | 座椅前/后倾状态 | uint16； 0：静止 1：前倾 2：后倾 | 读取-UI显示高亮与否
20 | 只读 | 0x0014 | 腿托上旋/下旋 /单独伸缩状态 | uint16； 0：静止 1：上旋 2：下旋 3;单独伸缩 | 读取-UI显示高亮与否
21 | 只读 | 0x0015 | 本地姿态调整按键触发状态 | uint16；0：本地按键未触发；1：本地有按键触发 | 读取并用于决定上位机姿态指令是否有效，为1时保证0x0062-0x0068的 7个姿态指令始终为0；为0时远程端正常下发运动指令；实现执行本地/远程控制的权限优先级区分；
22 | 只读 | 0x0016 | 本地遥杆操控轮椅状态 | uint16；0：本地摇杆未触发；1：本地有摇杆触发 | 读取并用于决定移动端底盘操控指令是否有效，读取为1时保证0x006E-0071的4个指令为0；读取为0时可下发远程控制底盘运动指令；实现执行本地/远程控制的权限优先级；
23 | 只读 | 0x0017 | 本地设备异常错误码 | 详见表3《RehandR9_Error-Codes》 | 上位机读取并执行相应报错逻辑
24 | 只读 | 0x0018 | 陀螺仪Pitch数据 X | 读取的数值除以100，保留小数点后两位 | float型UI显示数据
25 | 只读 | 0x0019 | 陀螺仪Roll数据 Y | 读取的数值除以100，保留小数点后两位 | float型UI显示数据
26 | 只读 | 0x001A | 陀螺仪Yaw数据 Z | 读取的数值除以100，保留小数点后两位 | float型UI显示数据
27 | 只读 | 0x001B | 底盘M2离合器状态 | uint16 ;0：（M2 Brake Error!）push ; 1：（M1）Drive； | push：需要锁屏报错；drive：不处理；
28 | 只读 | 0x001C | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
29 | 只读 | 0x001D | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
30 | 只读 | 0x001E | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
31 | 只读 | 0x001F | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
32 | 只读 | 0x0020 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
33 | 只读 | 0x0021 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
34 | 只读 | 0x0022 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
35 | 只读 | 0x0023 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
36 | 只读 | 0x0024 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
37 | 只读 | 0x0025 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
38 | 只读 | 0x0026 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
39 | 只读 | 0x0027 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
40 | 只读 | 0x0028 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
41 | 只读 | 0x0029 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
42 | 只读 | 0x002A | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
43 | 只读 | 0x002B | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
44 | 只读 | 0x002C | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
45 | 只读 | 0x002D | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
46 | 只读 | 0x002E | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
47 | 只读 | 0x002F | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
48 | 只读 | 0x0030 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
49 | 只读 | 0x0031 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
50 | 只读 | 0x0032 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
51 | 只读 | 0x0033 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
52 | 只读 | 0x0034 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
53 | 只读 | 0x0035 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
54 | 只读 | 0x0036 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
55 | 只读 | 0x0037 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
56 | 只读 | 0x0038 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
57 | 只读 | 0x0039 | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
58 | 只读 | 0x003A | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
59 | 只读 | 0X003B | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
60 | 只读 | 0X003C | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
61 | 只读 | 0x003D | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
62 | 只读 | 0X003E | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
63 | 只读 | 0X003F | 本地数据预留接口 |  | 预留可不读
ModBus寄存器表2 主机发送
编号 | 权限 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 说明
64 | 只写 | 0x0040 | 驾驶模式 | int16；1：normal 2：indoor 3：outdoor | 默认：normal
65 | 只写 | 0x0041 | UI/移动端 示宽灯指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 预留
66 | 只写 | 0x0042 | 姿态1一键站立/坐下指令 | int16； 0：关闭 1：一键站立 2;一键坐下 | 选中对应姿态并按下触发UI“⬆”发1，"⬇"发2，未触发发0；本地按键执行优先级高于UI结合寄存器0x0023决定下发哪种指令）
67 | 只写 | 0x0043 | 姿态2-垂直举升/下降指令 | int16； 0：关闭 1：垂直举升 2：垂直下降 | 选中对应姿态并按下触发UI“⬆”发1，"⬇"发2，未触发发0；本地按键执行优先级高于UI结合寄存器0x0023决定下发哪种指令）
68 | 只写 | 0x0044 | 姿态3-靠背前/后倾指令 | int16； 0：关闭 1：靠背前倾 2：靠背后倾 | 选中对应姿态并按下触发UI“⬆”发1，"⬇"发2，未触发发0；本地按键执行优先级高于UI结合寄存器0x0023决定下发哪种指令）
69 | 只写 | 0x0045 | 姿态4-整体前/后倾指令 | int16； 0：关闭 1：整体前倾 2：整体后倾 | 选中对应姿态并按下触发UI“⬆”发1，"⬇"发2，未触发发0；本地按键执行优先级高于UI结合寄存器0x0023决定下发哪种指令）
70 | 只写 | 0x0046 | 姿态5-腿托上/下旋指令 | int16； 0：关闭 1：腿托上旋 2：腿托下旋 | 选中对应姿态并按下触发UI“⬆”发1，"⬇"发2，未触发发0；本地按键执行优先级高于UI结合寄存器0x0023决定下发哪种指令）
71 | 只写 | 0x0047 | 姿态6-腿托伸/缩指令 | int16； 0：关闭 1：腿托伸长 2：腿托缩回 | 选中对应姿态并按下触发UI“⬆”发1，"⬇"发2，未触发发0；本地按键执行优先级高于UI结合寄存器0x0023决定下发哪种指令）
72 | 只写 | 0x0048 | 姿态7-座板前/后倾指令 | int16； 0：关闭 1：座板前倾 2：座板后倾 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发
73 | 只写 | 0x0049 | 底盘速度等级设定指令 | int16；value：1-5 分别表示5个档位 | 寄存器默认值：1 ；默认：1档
74 | 只写 | 0x004A | 防夹功能触发运动停止指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 寄存器默认值：0；
75 | 只写 | 0x004B | RK3588开机完成指令 | int16； 0：开机未完成 1：开机完成 | 寄存器默认值：0；
76 | 只写 | 0x004C | RK35887主机故障码 | int16； 0：无故障 ,故障码由外包方定义 | 外包方如实定义,故障码，故障类型，故障解除方法等；上位机故障响应逻辑后续待共同商榷
77 | 只写 | 0x004D | 一键呼叫SOS指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 预留
78 | 只写 | 0x004E | 蓝牙手机配对状态 | int16； 0：未配对 1：已配对 | 车机/移动端相关，本地操控优先级高于移动端
79 | 只写 | 0x004F | 手机移动端摇杆X值 | int16 有符号整型数据 | 车机/移动端相关，本地操控优先级高于移动端
80 | 只写 | 0x0050 | 手机移动端摇杆Y值 | int16 有符号整型数据 | 车机/移动端相关，本地操控优先级高于移动端
81 | 只写 | 0x0051 | 手机移动端摇杆归零位状态 | int16； 0：未规零位 1：规零位 | 车机/移动端相关，本地操控优先级高于移动端
82 | 只写 | 0x0052 | 左转灯向指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 车机/移动端相关，保持型信号触发；需要外包方做转向灯指令下发的逻辑（与右转向等指令互锁），可类比汽车转向灯；
83 | 只写 | 0x0053 | 右转灯向指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 车机/移动端相关；保持型信号触发，需要外包方做转向灯指令下发的逻辑（与右转向等指令互锁）；可类比汽车转向灯；
84 | 只写 | 0x0054 | 照明灯指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 车机/移动端相关，可类比汽车主照明灯；
85 | 只写 | 0x0055 | 双闪指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 新增双闪指令
86 | 只写 | 0x0056 | 通讯是否成功 | int16； 0：失败 1：成功 （针对数据读取）
87 | 只写 | 0x0057 | 心跳指令 | 上位机按照一定时间间隔写1，下位机读取并置0
88 | 只写 | 0x0058 | 预留指令
89 | 只写 | 0x0059 | 预留指令
90 | 只写 | 0x005A | 预留指令
91 | 只写 | 0x005B | 预留指令
92 | 只写 | 0x005C | 预留指令
93 | 只写 | 0x005D | 预留指令
94 | 只写 | 0x005E | 预留指令
95 | 只写 | 0x005F | 预留指令
96 | 只写 | 0x0060 | 预留指令
97 | 只写 | 0x0061 | 预留指令
98 | 只写 | 0x0062 | 预留指令
99 | 只写 | 0x0063 | 预留指令
100 | 只写 | 0x0064 | 预留指令
101 | 只写 | 0x0065 | 预留指令
102 | 只写 | 0x0066 | 预留指令
103 | 只写 | 0x0067 | 预留指令
104 | 只写 | 0x0068 | 预留指令
105 | 只写 | 0x0069 | 预留指令
106 | 只写 | 0x006A | 预留指令
107 | 只写 | 0x006B | 预留指令
108 | 只写 | 0x006C | 预留指令
109 | 只写 | 0x006D | 预留指令
110 | 只写 | 0x006E | 预留指令
111 | 只写 | 0x006F | 预留指令
表3《RehandR9_Error-Codes》
ErrorID | Function | Help | UI显示内容 | 说明 | 备注
1010 | Master | 主从通讯错误 | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1011 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1012 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1013 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1014 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1015 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1016 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1017 | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
101D | Master |  | ErrorID + Master Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1091 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1092 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1093 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1094 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1095 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1096 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1097 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1098 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1099 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
119A | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
119B | Legs |  | ErrorID +Legs Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1081 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1082 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1083 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1084 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1085 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1086 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1087 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1088 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1089 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
108A | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
108D | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B1 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B2 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B3 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B4 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B5 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B6 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B7 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B8 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10B9 | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10BA | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10BB | Back |  | ErrorID +Back Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C1 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C2 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C3 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C4 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C5 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C6 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C7 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C8 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10C9 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10CA | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10CB | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D1 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D2 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D3 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D4 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D5 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D6 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D7 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D8 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10D9 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10DA | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
10DD | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1171 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1172 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1173 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1174 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1175 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1176 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1177 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1178 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1179 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
117A | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
117B | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1271 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1272 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1273 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1274 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1275 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1276 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1277 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1278 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
1279 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
127A | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复
127B | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | UI界面覆盖全屏锁定，本地设备重新开机后检查是否仍存在故障并尝试恢复